## Part1 – Constant current
DAC | ADC | Actual I, A | IDAC_SLOPE | 10122.7154
23 | 8 | 0.0444 | IDAC_INTERCEPT | -18.6682
223 | 204 | 0.5306
423 | 403 | 1.0243 | IADC_SLOPE | 10133.5417
623 | 602 | 1.5156 | IADC_INTERCEPT | 25.9844
823 | 805 | 2.0191
1023 | 1000 | 2.4995
1223 | 1208 | 3.0134

## Part 2 – Voltmeter
No gain |  | Gain |  | VADC0_SLOPE | 31614.2607
ADC | Actual voltage, V | ADC | Actual voltage, V | VADC0_INTERCEPT | 58.2154
3920 | 30.332 | 3972 | 5.2833
3512 | 27.163 | 3536 | 4.6996 | VADC1_SLOPE | 5444.6469
3123 | 24.167 | 3084 | 4.0934 | VADC1_INTERCEPT | -1.8109
2720 | 21.045 | 2675 | 3.5513
2340 | 18.103 | 2254 | 2.994
1936 | 14.9843 | 1903 | 2.5251
1568 | 12.148 | 1536 | 2.0388
1172 | 9.1243 | 1144 | 1.5188
656 | 5.1331 | 764 | 1.016
|  | 423 | 0.5628
|  | 60 | 0.078

## Part 3 – Constant voltage
No gain |  | Gain |  | VDAC0_SLOPE | 31444.8213
DAC | Actual voltage, V | DAC | Actual voltage, V | VDAC0_INTERCEPT | -25.4688
3350 | 25.681 | 4000 | 5.2706
2950 | 22.607 | 3570 | 4.7009 | VDAC1_SLOPE | 5425.5027
2550 | 19.55 | 3140 | 4.1429 | VDAC1_INTERCEPT | -22.0763
2150 | 16.5022 | 2710 | 3.568
1750 | 13.4267 | 2280 | 3.0015
1350 | 10.3584 | 1850 | 2.4383
950 | 7.257 | 1420 | 1.8569
550 | 4.1745 | 990 | 1.2892
|  | 560 | 0.72267
|  | 130 | 0.14098